## K2182A
2182A-CH1 | [12 empty] | 2182A-CH2
target iterations | (not set) | [11 empty] | target iterations | (not set)
target run time | (not set) | [11 empty] | target run time | (not set)
target RSE | 0.1 | [11 empty] | target RSE | 0.1
actual iterations | 0 | [11 empty] | actual iterations | 0
actual run time | 0.01:20:51 | [11 empty] | actual run time | 0.00:54:20
line frequency 50 | [12 empty] | line frequency 50
min line frequency | 50 | [11 empty] | min line frequency | 50
max line frequency | 50 | [11 empty] | max line frequency | 50
auto zero | TRUE | [11 empty] | auto zero | TRUE
min noise is | 0.0214 | ppm at nplc 50/range 10V | [10 empty] | min noise is | 0.0144 | ppm at nplc 50/range 10V
Mean (ppm range) | [12 empty] | Mean (ppm range)
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
0.01V | 14.7185 | -31.7451 | -0.681 | -27.5067 | -4.557 | -5.6056 | -5.6007 | -5.1301 | -5.488 | -5.8483 | -6.457 | -8.055 | 0.1V | -38.9183 | -11.4069 | -6.3548 | 10.4583 | 27.022 | -2.2779 | 2.6194 | 2.8838 | 2.4998 | 2.3616 | 2.5084 | 2.2088
0.1V | 0.7978 | -4.3524 | -2.8249 | -2.1825 | 0.4655 | -0.8938 | -0.4695 | -0.5035 | -0.5385 | -0.4546 | -0.7042 | -0.9591 | 1V | -4.1086 | 0.0315 | 0.7479 | 1.4151 | -1.6154 | 0.091 | 0.2388 | 0.2075 | 0.2253 | 0.2309 | 0.2295 | 0.1906
1V | 0.0936 | -0.371 | -0.3985 | -0.3288 | 0.0218 | -0.0517 | 0.0134 | -0.0618 | -0.0622 | -0.0504 | -0.0516 | -0.1176 | 10V | -6.679 | -1.0598 | -0.2036 | -0.4733 | 0.2455 | 0.1048 | -0.0186 | 0.0091 | -0.0066 | -0.0065 | -0.0037 | -0.0008
10V | -0.6209 | 0.2873 | -0.226 | -0.2046 | -0.023 | 0.0118 | -0.054 | -0.0215 | -0.0128 | -0.0023 | -0.0084 | 0.0019
100V | 2.1488 | 1.9588 | -0.0954 | 0.6094 | 0.0275 | -0.0188 | 0.1026 | 0.1414 | 0.1338 | 0.1817 | 0.1721 | 0.2471 | Standard Deviation (ppm range)
[13 empty] | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
Standard Deviation (ppm range) | [12 empty] | 0.1V CH2 | 152.7286 | 175.8418 | 157.2152 | 107.7088 | 107.2138 | 55.6047 | 0.4874 | 0.4915 | 0.4259 | 0.5353 | 0.4837 | 0.7699
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 1V CH2 | 20.4853 | 18.8221 | 13.7883 | 12.4908 | 10.9485 | 6.0649 | 0.1316 | 0.0805 | 0.0649 | 0.0531 | 0.0704 | 0.0783
0.01V CH1 | 126.645 | 123.0632 | 158.6975 | 135.172 | 97.4712 | 27.2484 | 0.8602 | 0.6506 | 0.7975 | 0.8779 | 1.3136 | 1.7794 | 10V CH2 | 10.4599 | 6.2633 | 2.7153 | 2.5496 | 1.8477 | 1.0926 | 0.0863 | 0.0569 | 0.0289 | 0.0251 | 0.0194 | 0.0144
0.1V CH1 | 25.2307 | 18.8707 | 19.2991 | 17.0366 | 14.1054 | 5.7818 | 0.2922 | 0.2771 | 0.2239 | 0.267 | 0.3597 | 0.5406
1V CH1 | 9.4318 | 4.4961 | 2.3291 | 1.8917 | 1.3532 | 0.4433 | 0.0931 | 0.0641 | 0.0432 | 0.0799 | 0.0989 | 0.0998 | Relative Standard Error of SD (%)
10V CH1 | 8.5673 | 3.4053 | 1.1517 | 0.6672 | 0.4761 | 0.311 | 0.081 | 0.0423 | 0.0301 | 0.026 | 0.0246 | 0.0214 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
100V CH1 | 15.8086 | 6.8737 | 4.2341 | 3.4606 | 2.876 | 1.5936 | 0.4851 | 0.2854 | 0.2241 | 0.1639 | 0.133 | 0.2056 | 0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
[13 empty] | 1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
Relative Standard Error of SD (%) | [12 empty] | 10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
0.01V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 95% SD (lower bound)
0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.1V | 124.609 | 143.4667 | 128.2696 | 87.878 | 87.4741 | 45.367 | 0.3977 | 0.401 | 0.3475 | 0.4367 | 0.3946 | 0.6281
10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 1V | 16.7136 | 15.3566 | 11.2496 | 10.1911 | 8.9327 | 4.9482 | 0.1074 | 0.0657 | 0.053 | 0.0434 | 0.0575 | 0.0639
100V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 10V | 8.5341 | 5.1102 | 2.2153 | 2.0802 | 1.5075 | 0.8914 | 0.0704 | 0.0464 | 0.0236 | 0.0205 | 0.0158 | 0.0117
SPECIFICATION
95% SD (lower bound) | [12 empty] | 95% SD (upper bound) | [13 empty] | 1 nplc, no filters | [8 empty] | chan 2/1
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |  |  | range | exp |  | V p-p noise | exp |  | ppm p-p | ppm rms | ratio
0.01V | 103.3278 | 100.4054 | 129.4789 | 110.2848 | 79.5253 | 22.2316 | 0.7018 | 0.5308 | 0.6506 | 0.7162 | 1.0718 | 1.4518 | 0.1V | 180.8482 | 208.2169 | 186.1609 | 127.5395 | 126.9534 | 65.8424 | 0.5771 | 0.582 | 0.5044 | 0.6338 | 0.5728 | 0.9116 |  | 0.01V CH1 | 10 | -3 |  | 70 | -9 |  | 7 | 1.1667
0.1V | 20.5854 | 15.3963 | 15.7458 | 13.8999 | 11.5084 | 4.7173 | 0.2384 | 0.2261 | 0.1826 | 0.2178 | 0.2935 | 0.4411 | 1V | 24.2569 | 22.2875 | 16.3269 | 14.7906 | 12.9642 | 7.1815 | 0.1558 | 0.0953 | 0.0769 | 0.0629 | 0.0834 | 0.0927 |  | 0.1V CH1 | 100 | -3 |  | 300 | -9 |  | 3 | 0.5
1V | 7.6952 | 3.6683 | 1.9003 | 1.5434 | 1.1041 | 0.3617 | 0.076 | 0.0523 | 0.0352 | 0.0652 | 0.0807 | 0.0814 | 10V | 12.3857 | 7.4165 | 3.2152 | 3.019 | 2.1879 | 1.2937 | 0.1022 | 0.0673 | 0.0342 | 0.0297 | 0.0229 | 0.017 | channel 1 | 1V CH1 | 1 | 0 |  | 700 | -9 |  | 0.7 | 0.11667
10V | 6.9899 | 2.7783 | 0.9397 | 0.5444 | 0.3885 | 0.2538 | 0.0661 | 0.0345 | 0.0246 | 0.0212 | 0.0201 | 0.0174 | [14 empty] | 10V CH1 | 10 | 0 |  | 6.6 | -6 |  | 0.66 | 0.11
100V | 12.898 | 5.6081 | 3.4545 | 2.8234 | 2.3464 | 1.3002 | 0.3958 | 0.2328 | 0.1828 | 0.1337 | 0.1085 | 0.1677 | Sample Count | [13 empty] | 100V CH1 | 100 | 0 |  | 300 | -6 |  | 3 | 0.5
[13 empty] | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
95% SD (upper bound) | [12 empty] | 0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | range | exp |  | V p-p noise | exp |  | ppm p-p | ppm rms
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0.1V CH2 | 100 | -3 |  | 425 | -9 |  | 4.25 | 0.70833 | 41.67%
0.01V | 149.9623 | 145.7209 | 187.916 | 160.0591 | 115.4171 | 32.2652 | 1.0186 | 0.7704 | 0.9443 | 1.0395 | 1.5555 | 2.107 | 10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | channel 2 | 1V CH2 | 1 | 0 |  | 1 | -6 |  | 1 | 0.16667 | 42.86%
0.1V | 29.8761 | 22.345 | 22.8523 | 20.1733 | 16.7024 | 6.8463 | 0.3461 | 0.3281 | 0.2651 | 0.3161 | 0.4259 | 0.6402 | [14 empty] | 10V CH2 | 10 | 0 |  | 9.5 | -6 |  | 0.95 | 0.15833 | 43.94%
1V | 11.1683 | 5.3239 | 2.7579 | 2.24 | 1.6024 | 0.5249 | 0.1103 | 0.0759 | 0.0511 | 0.0946 | 0.1171 | 0.1181 | Start Temperature | [22 empty] | 42.82%
10V | 10.1447 | 4.0322 | 1.3638 | 0.7901 | 0.5638 | 0.3683 | 0.0959 | 0.0501 | 0.0357 | 0.0308 | 0.0291 | 0.0253 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50
100V | 18.7192 | 8.1392 | 5.0136 | 4.0977 | 3.4055 | 1.887 | 0.5744 | 0.3379 | 0.2654 | 0.194 | 0.1574 | 0.2434 | 0.1V | 30.97 | 31 | 31.01 | 31.02 | 31.03 | 31.02 | 31.01 | 30.99 | 30.99 | 31 | 31 | 31.03 | MANUAL CHECK
[13 empty] | 1V | 30.98 | 31.01 | 31.02 | 31.02 | 31.03 | 31.01 | 31 | 30.99 | 31 | 31 | 31 | 31.04 |  | manual noise floor (front filter off) V rms | [8 empty] | ppm | man/ | ppm | man/ | ppm | man/ | overall | 1 nplc | chan 2/1
Sample Count | [12 empty] | 10V | 30.99 | 31.01 | 31.02 | 31.03 | 31.02 | 31.01 | 31 | 30.99 | 31 | 31 | 31.01 | 31.05 |  |  | range | exp | 0.1 nplc | exp | 1 nplc | exp | 5 nplc | exp | 0.1 nplc | auto | 1 nplc | auto | 5 nplc | auto | average | % spec | ratio
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | [14 empty] | 0.01V CH1 | 10 | -3 | 1.48 | -6 | 7.35 | -9 | 7.22 | -9 | 148 | 109.5% | 0.735 | 85.45% | 0.722 | 90.53% |  | 63%
0.01V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Delta Temperature | [13 empty] | 0.1V CH1 | 100 | -3 | 1.95 | -6 | 34.7 | -9 | 20.2 | -9 | 19.5 | 114.5% | 0.347 | 118.8% | 0.202 | 90.22% |  | 69.4%
0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | channel 1 | 1V CH1 | 1 | 0 | 1.64 | -6 | 73.7 | -9 | 63.6 | -9 | 1.64 | 86.69% | 0.0737 | 79.16% | 0.0636 | 147.2% |  | 63.17%
1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.1V | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  | 10V CH1 | 10 | 0 | 8.1 | -6 | 544.9 | -9 | 218 | -9 | 0.81 | 121.4% | 0.05449 | 67.27% | 0.0218 | 72.43% |  | 49.54%
10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1V | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 100V CH1 | 100 | 0 | 361 | -6 | 38 | -6 | 19.2 | -6 | 3.61 | 104.3% | 0.38 | 78.33% | 0.192 | 85.68% |  | 76%
100V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10V | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | [11 empty] | 107.3% |  | 85.79% |  | 97.22% | 96.76% | 64.22%
Start Temperature | [26 empty] | 0.1V CH2 | 100 | -3 | 13.6 | -6 | 59.1 | -9 | 26.8 | -9 | 136 | 126.3% | 0.591 | 121.3% | 0.268 | 62.93% |  | 83.44% | 70.32%
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | [13 empty] | channel 2 | 1V CH2 | 1 | 0 | 14 | -6 | 107 | -9 | 49.4 | -9 | 14 | 112.1% | 0.107 | 81.31% | 0.0494 | 76.12% |  | 64.2% | 45.18%
0.01V | 31.1 | 31.15 | 31.16 | 31.19 | 31.21 | 31.23 | 31.25 | 31.27 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.15 | [14 empty] | 10V CH2 | 10 | 0 | 21.5 | -6 | 757 | -9 | 351 | -9 | 2.15 | 84.33% | 0.0757 | 87.72% | 0.0351 | 121.5% |  | 47.81% | 38.92%
0.1V | 31.1 | 31.14 | 31.16 | 31.19 | 31.21 | 31.23 | 31.25 | 31.28 | 31.24 | 31.26 | 31.23 | 31.17 | [24 empty] | 107.6% |  | 96.76% |  | 86.83% | 97.05% | 65.15% | 51.47%
1V | 31.11 | 31.15 | 31.17 | 31.2 | 31.22 | 31.24 | 31.26 | 31.28 | 31.24 | 31.26 | 31.2 | 31.23 | [29 empty] | 96.91%
10V | 31.13 | 31.15 | 31.17 | 31.2 | 31.22 | 31.24 | 31.26 | 31.26 | 31.25 | 31.25 | 31.19 | 31.23 | [13 empty] | 3458A Noise Specification (ppm range)
100V | 31.13 | 31.16 | 31.18 | 31.2 | 31.23 | 31.25 | 31.27 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.17 | 31.25 | [13 empty] | nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V spec
Delta Temperature | [25 empty] | 1V spec
nplc | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | [13 empty] | 10V spec |  |  | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
0.01V | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | [13 empty] | 100V
0.1V | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.05 | [13 empty] | 1000V
1V | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0
10V | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02
100V | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.03