## calibration results - 2015-12-1
run at 2015-12-12 17-46-25
channel | B
actual run time | 0.00:00:00
min temperature | 34.6
max temperature | 34.6
min line frequency | 49.9891
max line frequency | 49.9891
auto zero | TRUE
|  | Channel A |  | Channel A 2nd run |  | Channel B |  | Channel B 2nd run
| targetValue | result | error (uV) | result | error (uV) | result | error (uV) | result | error (uV)
| -10 | -10 | -8 | -10 | 14 | -10 | -26 | -10 | -25
| -5 | -5 | 15 | -5 | 24 | -5 | -6 | -5 | -1
| -2 | -2 | 15 | -2 | 20 | -2 | -12 | -2 | -12
| -1 | -0.99999 | 5 | -0.99999 | 7 | -1 | 3 | -1 | 2
| -0.5 | -0.49999 | 12 | -0.49999 | 11 | -0.49999 | 8 | -0.49999 | 8
| -0.2 | -0.19999 | 11 | -0.19999 | 10 | -0.19999 | 9 | -0.19999 | 8
| -0.1 | -0.099991 | 9 | -0.099991 | 9 | -0.09999 | 10 | -0.099991 | 9
| -0.05 | -0.049989 | 11 | -0.04999 | 10 | -0.049991 | 9 | -0.049992 | 8
| -0.02 | -0.019992 | 8 | -0.01999 | 10 | -0.019992 | 8 | -0.019992 | 8
| -0.01 | -0.0099903 | 10 | -0.0099903 | 10 | -0.0099904 | 10 | -0.0099912 | 9
| -0.005 | -0.0049913 | 9 | -0.0049902 | 10 | -0.0049934 | 7 | -0.0049946 | 5
| -0.002 | -0.0019927 | 7 | -0.0019909 | 9 | -0.0019901 | 10 | -0.0019925 | 8
| -0.001 | -0.00099063 | 9 | -0.00099051 | 9 | -0.00099014 | 10 | -0.00099136 | 9
| -0.0005 | -0.00049331 | 7 | -0.0004926 | 7 | -0.00049174 | 8 | -0.00049272 | 7
| -0.0002 | -0.0001922 | 8 | -0.00019345 | 7 | -0.00019306 | 7 | -0.0001942 | 6
| -0.0001 | -9.2066e-05 | 8 | -9.3761e-05 | 6 | -9.3351e-05 | 7 | -9.463e-05 | 5
| -5e-05 | -4.1803e-05 | 8 | -4.0699e-05 | 9 | -4.3638e-05 | 6 | -4.4746e-05 | 5
| -2e-05 | -1.1859e-05 | 8 | -1.0532e-05 | 9 | -1.3503e-05 | 6 | -1.4258e-05 | 6
| -1e-05 | -2.3715e-06 | 8 | -8.754e-07 | 9 | -3.8814e-06 | 6 | -4.8128e-06 | 5
| -5e-06 | 2.663e-06 | 8 | 3.8846e-06 | 9 | 1.1609e-06 | 6 | 1.9986e-07 | 5
| -2e-06 | 5.2196e-06 | 7 | 6.284e-06 | 8 | 3.7753e-06 | 6 | 3.1141e-06 | 5
| -1e-06 | 5.7081e-06 | 7 | 6.486e-06 | 7 | 4.5977e-06 | 6 | 4.0083e-06 | 5
| 0 | 6.1536e-06 | 6 | 6.2313e-06 | 6 | 5.534e-06 | 6 | 4.9878e-06 | 5
| 1e-06 | 7.2031e-06 | 6 | 8.2929e-06 | 7 | 6.4423e-06 | 5 | 5.9065e-06 | 5
| 2e-06 | 8.5623e-06 | 7 | 9.855e-06 | 8 | 7.877e-06 | 6 | 7.0102e-06 | 5
| 5e-06 | 1.2229e-05 | 7 | 1.3666e-05 | 9 | 1.0786e-05 | 6 | 1.0102e-05 | 5
| 1e-05 | 1.7807e-05 | 8 | 1.8559e-05 | 9 | 1.5842e-05 | 6 | 1.5335e-05 | 5
| 2e-05 | 2.7728e-05 | 8 | 2.8811e-05 | 9 | 2.6342e-05 | 6 | 2.5191e-05 | 5
| 5e-05 | 5.838e-05 | 8 | 5.9386e-05 | 9 | 5.6143e-05 | 6 | 5.5451e-05 | 5
| 0.0001 | 0.00010867 | 9 | 0.00010917 | 9 | 0.00010592 | 6 | 0.00010511 | 5
| 0.0002 | 0.00020897 | 9 | 0.00020896 | 9 | 0.00020561 | 6 | 0.00020478 | 5
| 0.0005 | 0.00051004 | 10 | 0.00050892 | 9 | 0.00050892 | 9 | 0.00050806 | 8
| 0.001 | 0.0010087 | 9 | 0.0010087 | 9 | 0.0010083 | 8 | 0.0010071 | 7
| 0.002 | 0.0020064 | 6 | 0.0020075 | 7 | 0.0020088 | 9 | 0.0020078 | 8
| 0.005 | 0.0050076 | 8 | 0.005007 | 7 | 0.0050075 | 7 | 0.0050065 | 7
| 0.01 | 0.010007 | 7 | 0.010008 | 8 | 0.010009 | 9 | 0.010007 | 7
| 0.02 | 0.020006 | 6 | 0.020008 | 8 | 0.02001 | 10 | 0.020008 | 8
| 0.05 | 0.050008 | 8 | 0.050008 | 8 | 0.050009 | 9 | 0.050009 | 9
| 0.1 | 0.10001 | 10 | 0.10001 | 9 | 0.10001 | 8 | 0.10001 | 7
| 0.2 | 0.20001 | 8 | 0.20001 | 8 | 0.20001 | 9 | 0.20001 | 8
| 0.5 | 0.50001 | 6 | 0.50001 | 6 | 0.50001 | 8 | 0.50001 | 6
| 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3
| 2 | 2 | 18 | 2 | 23 | 2 | 9 | 2 | 12
| 5 | 5 | 16 | 5 | 23 | 5 | -4 | 5 | -3
| 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | -15 | 10 | -16