## HP34420A-1
CH1 | [8 empty] | CH2
target iterations | (not set) | [7 empty] | target iterations | (not set)
target run time | (not set) | [7 empty] | target run time | (not set)
target RSE | 0.1 | [7 empty] | target RSE | 0.1
actual iterations | 0 | [7 empty] | actual iterations | 0
actual run time | 0.03:16:30 | [7 empty] | actual run time | 0.02:45:05
line frequency 50 | [8 empty] | line frequency 50
min line frequency | 50 | [7 empty] | min line frequency | 50
max line frequency | 50 | [7 empty] | max line frequency | 50
auto zero | TRUE | [7 empty] | auto zero | TRUE
min noise is | 0.0293 | ppm at nplc 200/range 10V | [6 empty] | min noise is | 0.033 | ppm at nplc 200/range 10V
Mean (ppm range) | [8 empty] | Mean (ppm range)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | -25.1665 | -26.4785 | -18.0075 | -18.376 | -16.2553 | -15.887 | -13.564 | -12.9768 | 0.001V | -26.6663 | -2.1568 | 0.2333 | 1.7153 | 4.2593 | 4.1988 | 4.7085 | 4.5032
0.01V | -29.3333 | 0.9583 | -0.8795 | -1.5625 | -1.6963 | -1.2318 | -1.3097 | -1.2457 | 0.01V | -11 | 2.6342 | 0.8805 | 0.1345 | 0.534 | 0.7473 | 0.6355 | 0.6008
0.1V | 2.5 | 6.3023 | 0.0182 | -0.6647 | -0.3462 | -0.3887 | -0.3888 | -0.379 | 0.1V | 15.5 | 3.9987 | 0.6358 | 0.5375 | 0.2472 | 0.1993 | 0.2167 | 0.197
1V | 6.3333 | -3.3972 | -0.9825 | -0.3365 | -0.3668 | -0.3248 | -0.2555 | -0.2978 | 1V | -13.6667 | -5.461 | -0.9088 | -0.3645 | -0.2688 | -0.3198 | -0.3557 | -0.3235
10V | -16.8333 | 2.651 | 0.2705 | 0.1082 | 0.084 | 0.0577 | 0.0873 | 0.0897 | 10V | -19 | 3.374 | -0.8657 | -0.054 | 0.1242 | 0.052 | 0.1063 | 0.1222
100V | 22.1667 | 5.827 | -0.1822 | -0.091 | -0.7032 | -0.732 | -0.6432 | -0.7005
Standard Deviation (ppm range)
Standard Deviation (ppm range) | [8 empty] | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | 0.001V CH2 | 239.1203 | 178.2576 | 15.3417 | 10.8859 | 5.6108 | 3.4634 | 1.8454 | 0.9936
0.001V CH1 | 433.0832 | 315.3989 | 16.6907 | 12.8643 | 5.299 | 4.6651 | 1.5264 | 1.2398 | 0.01V CH2 | 84.8469 | 33.8565 | 2.1428 | 1.5084 | 0.6967 | 0.4857 | 0.1773 | 0.1651
0.01V CH1 | 94.3198 | 51.1397 | 2.6804 | 1.4936 | 0.5683 | 0.5481 | 0.227 | 0.1534 | 0.1V CH2 | 65.8388 | 12.1993 | 1.1989 | 0.8191 | 0.3864 | 0.2784 | 0.1075 | 0.1056
0.1V CH1 | 68.1573 | 18.0812 | 2.1294 | 0.7264 | 0.3123 | 0.295 | 0.0991 | 0.0938 | 1V CH2 | 77.7382 | 9.7354 | 1.0386 | 0.5961 | 0.3502 | 0.3347 | 0.0723 | 0.0887
1V CH1 | 104.5142 | 8.0281 | 1.5655 | 0.847 | 1 | 0.3384 | 0.1002 | 0.0816 | 10V CH2 | 94.0691 | 6.6614 | 1.7192 | 0.4376 | 0.1498 | 0.1097 | 0.0473 | 0.033
10V CH1 | 87.8159 | 12.6588 | 1.7621 | 0.9212 | 0.1329 | 0.1048 | 0.0365 | 0.0293
100V CH1 | 97.0411 | 8.4952 | 1.7383 | 0.8392 | 0.36 | 0.3444 | 0.1174 | 0.0978 | Relative Standard Error of SD (%)
[5 empty] | 0.3376 |  |  |  | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
Relative Standard Error of SD (%) | [8 empty] | 0.001V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | 0.01V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.001V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.01V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 95% SD (lower bound)
100V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
[9 empty] | 0.001V | 195.0947 | 145.4377 | 12.5171 | 8.8816 | 4.5777 | 2.8258 | 1.5056 | 0.8107
95% SD (lower bound) | [8 empty] | 0.01V | 69.2253 | 27.6231 | 1.7483 | 1.2307 | 0.5684 | 0.3962 | 0.1447 | 0.1347
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | 0.1V | 53.7169 | 9.9532 | 0.9781 | 0.6683 | 0.3152 | 0.2271 | 0.0877 | 0.0861
0.001V | 353.3461 | 257.3293 | 13.6177 | 10.4958 | 4.3234 | 3.8062 | 1.2453 | 1.0115 | 1V | 63.4254 | 7.9429 | 0.8474 | 0.4864 | 0.2857 | 0.273 | 0.059 | 0.0724
0.01V | 76.9541 | 41.7241 | 2.1869 | 1.2186 | 0.4637 | 0.4472 | 0.1852 | 0.1252 | 10V | 76.7496 | 5.4349 | 1.4027 | 0.357 | 0.1222 | 0.0895 | 0.0386 | 0.0269
0.1V | 55.6085 | 14.7522 | 1.7373 | 0.5927 | 0.2548 | 0.2407 | 0.0809 | 0.0765
1V | 85.2716 | 6.55 | 1.2773 | 0.6911 | 0.2755 | 0.2761 | 0.0817 | 0.0666 | 95% SD (upper bound)
10V | 71.6477 | 10.3281 | 1.4377 | 0.7516 | 0.1084 | 0.0855 | 0.0298 | 0.0239 | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
100V | 79.1744 | 6.9311 | 1.4183 | 0.6847 | 0.2937 | 0.281 | 0.0958 | 0.0798 | 0.001V | 283.1459 | 211.0774 | 18.1664 | 12.8901 | 6.6438 | 4.1011 | 2.1851 | 1.1765
[9 empty] | 0.01V | 100.4685 | 40.09 | 2.5373 | 1.7861 | 0.825 | 0.5751 | 0.21 | 0.1955
95% SD (upper bound) | [8 empty] | 0.1V | 77.9607 | 14.4454 | 1.4196 | 0.97 | 0.4575 | 0.3296 | 0.1273 | 0.125
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | 1V | 92.0509 | 11.5278 | 1.2298 | 0.7059 | 0.4147 | 0.3963 | 0.0856 | 0.1051
0.001V | 512.8203 | 373.4686 | 19.7637 | 15.2328 | 6.2746 | 5.5241 | 1.8074 | 1.4681 | 10V | 111.3887 | 7.8878 | 2.0358 | 0.5182 | 0.1773 | 0.1299 | 0.056 | 0.039
0.01V | 111.6855 | 60.5553 | 3.1739 | 1.7686 | 0.673 | 0.6491 | 0.2688 | 0.1816
0.1V | 80.7061 | 21.4102 | 2.5214 | 0.8601 | 0.3698 | 0.3494 | 0.1174 | 0.111 | Sample Count
1V | 123.7568 | 9.5062 | 1.8537 | 1.0029 | 0.3998 | 0.4007 | 0.1186 | 0.0966 | nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
10V | 103.9842 | 14.9895 | 2.0865 | 1.0908 | 0.1574 | 0.1241 | 0.0432 | 0.0347 | 0.001V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
100V | 114.9078 | 10.0593 | 2.0584 | 0.9937 | 0.4263 | 0.4079 | 0.139 | 0.1158 | 0.01V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[9 empty] | 0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Sample Count | [8 empty] | 1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | 10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.001V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.01V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
100V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3458A Noise Specififcation (ppm range)
nplc | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100
10V spec | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
nplc |  | all | 100
| range | nV | ppm range | title
0.001V | 0.001 | 1.3 | 1.3 | 0.001V range spec
0.01V | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.01V range spec
0.1V | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1V range spec
1V | 1 | 100 | 0.1 | 1V range spec
10V | 10 | 450 | 0.045 | 10V range spec
100V | 100 | 11000 | 0.11 | 100V range spec
34420A Noise Specififcation
nplc | 1 | 200
0.001V | 16 | 1.4