## meter noise results - 2015-12-0
RUN TO TARGET STANDARD ERROR %
target RSE | 0.05
sd (ppm)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V (AZERO off) | 217.275 | 136.893 | 143.788 | 125.772 | 183.239 | 1.871 | 2.089 | 1.744 | 0.504 | 0.504 | 0.16 | 0.138 | 0.047 | 0.045 | 0.04 | 0.025 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.036 | 0.052 | 0.072
10V (AZERO on) | 203.666 | 200.16 | 204.462 | 205.806 | 194.245 | 2.168 | 2.404 | 1.099 | 0.519 | 0.265 | 0.134 | 0.095 | 0.053 | 0.041 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.01 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003
Noise Specififcation (ppm range)
10V spec | [6 empty] | 2.5 | 1.489 | 0.751 | 0.447 | 0.266 | 0.134 | 0.08 | 0.059 | 0.039 | 0.028 | 0.021 | 0.014 | 0.01
Delta Temperature
10V (AZERO off) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
10V (AZERO on) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sample Count
10V (AZERO off) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
10V (AZERO on)

## AZERO ON
HP3458A noise floor 2015-12-30 10-09-37
target iterations | (not set)
target run time | (not set)
target RSE | 0.05
actual iterations | 0
actual run time | 0.05:16:00
min temperature | 38.6
max temperature | 38.6
min line frequency
max line frequency
auto zero | TRUE
min noise is | 0.005 | ppm at nplc 200/range 10V
Mean (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | -4.604 | -37.983 | -27.624 | -35.681 | -24.171 | 0.043 | 0.17 | 0.082 | 0.243 | -0.125 | 0.297 | 0.141 | -0.033 | -0.045 | -0.061 | -0.052 | -0.045 | -0.046 | -0.046 | -0.051 | -0.048 | -0.061
Standard Deviation (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 180.742 | 179.886 | 208.163 | 193.383 | 193.725 | 2.335 | 2.414 | 1.228 | 0.514 | 0.285 | 0.179 | 0.088 | 0.055 | 0.04 | 0.026 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.008
Relative Standard Error of SD (%)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049
95% SD (lower bound)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 162.6678 | 161.8974 | 187.3467 | 174.0447 | 174.3525 | 2.1015 | 2.1726 | 1.1052 | 0.4626 | 0.2565 | 0.1611 | 0.0792 | 0.0495 | 0.036 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0135 | 0.0081 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0072
95% SD (upper bound)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 198.8162 | 197.8746 | 228.9793 | 212.7213 | 213.0975 | 2.5685 | 2.6554 | 1.3508 | 0.5654 | 0.3135 | 0.1969 | 0.0968 | 0.0605 | 0.044 | 0.0286 | 0.0242 | 0.0165 | 0.0099 | 0.0077 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0088
Sample Count
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Delta Temperature
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.4
Noise Specification (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
10V spec | [6 empty] | 2.5 | 1.489 | 0.751 | 0.447 | 0.266 | 0.134 | 0.08 | 0.059 | 0.039 | 0.028 | 0.021 | 0.014 | 0.01